## Sheet1
附件2：技术条款差异表
口腔扫描仪
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 设备采用一体机推车
2 | 扫描过程中可随时切换
3 | 设备具备口内起雾除雾功能
4 | 具备多种患者数据/附件上传，包含照片/CBCT数据
5 | 支持预览真彩3D数据
6 | 支持数据/附件的上传
7 | 支持自动咬颌对齐
8 | 具有边缘线提取、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能
9 | 扫描过程中可实时自动去除不需要的颊、舌、唇侧软组织图像
二 | 二、技术要求
1 | 扫描范围：标准头≥16mm*12mm，小头≥12mm*9mm
2 | 扫描景深：≥15mm
3 | 扫描精度：≤20um
4 | 扫描帧率：≥20帧/秒
5 | 扫描头尺寸及配置： (1)扫描头头部尺寸，标准头≤22mm*18mm，小头≤18mm*16mm (2)扫描头标配数量：≥20个（标准头≥12个，小头≥8个）
6 | 扫描头支持高温灭菌消毒且灭菌次数≥60次
7 | *其他未列功能及技术要求请自行罗列
激光口腔治疗仪
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 外壳可高温高压消毒
2 | 设备符合GB7247.1-2012的相关要求治疗仪激光类别为Ⅰ类激光安全等级
二 | 二、技术要求
1 | 激光中心波长：662nm±10nm
2 | 激光器输出最大光功率误差（不接导光头）:≤10%
3 | 终端输出光功率密度误差（接导光头）: ≤10%
4 | 输出激光功率不稳定度 :≤10%
5 | 输出激光功率复现性：≤10%
6 | 激光输出时间控制：60s
7 | *其他未列功能及技术要求请自行罗列