## Sheet1
附件2：技术条款差异表
全自动单舱喷淋清洗消毒器
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 供气方式：电汽两用
2 | 标配免维护热敏打印机并能实时显示A0值，可自动打印温度、时间数据，曲线，A0值
3 | 免费开放信息管理与质量追溯系统接口并自动传输数据
4 | 触摸屏操作，可在操作界面上直接更改程序设置。预设手术器械、碗盘器械、呼吸麻醉管道等多个程序、并有≥20个用户自定义程序，以满足不同物品的清洗需求
5 | 具有自动故障检测、故障代码显示报警、故障声音报警和故障记录功能
6 | 具有变频清洗功能，保护不同精密器械的清洗
二 | 二、技术要求
1 | 电加热设备运行时间＜35分钟，蒸汽加热设备运行时间＜30分钟
2 | 装载量≥500L，一次可装载≥18个尺寸480x250x50mm标准器械托盘
3 | 喷射臂采用45度喷射，且安装在腔体上，从而保证清洗效果（提供实物照片）
4 | *未列功能及技术要求请自行罗列
隔断式软式内镜全自动清洗消毒器
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 控制方式：PLC控制
2 | 操作方式：≥7寸液晶触摸屏。显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时等信息
3 | 流程控制程序包含：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥
4 | 预设内镜和器械两种负载程序可选，并预设多个自定义程序。具有化学消毒和热力消毒两种消毒方式
5 | 自动下开门，如遇遇障碍可自动返回
6 | 热水系统支持快速预热水箱
7 | 清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，确保每层水压一致以保证每层清洗质量
二 | 二、技术要求
1 | 容积≥200L，一次性清洗消毒≥3条软式内镜或6个标准器械托盘480*250*50
2 | 内腔采用1.5mm厚316不锈钢，清洗托盘采用抑菌材质模具成型，外装饰罩采用1.2mm厚304不锈钢
3 | 舱体保温层≥12mm橡塑海绵
4 | 散热器功率≥7KW，采用大风量风机结合高效率散热器
5 | 计量泵≥4个（加清洗液泵 1个、加消毒液泵2个、加上油液泵1个）
6 | 采用不锈钢循环泵泵体，流量≥350L/分钟
7 | *未列功能及技术要求请自行罗列
眼科器械全自动清洗消毒器
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 手动电子安全门锁开门
2 | 门结构采用单密封门
3 | 具有安全联锁功能，关门未关到位或者未关闭程序不可运行，程序运行过程不得开门，如遇故障可使用特殊工具应急开门
4 | 门压紧方式采用被动压紧方式（机构锁紧）
5 | 门胶条：硅橡胶
6 | 流程控制程序包含：清洗、漂洗一、漂洗二、消毒
7 | ≥四级管理权限（操作员、管理员、维修工程师、制造商）
8 | 标配内置针式打印机
二 | 二、技术要求
1 | 容积≥60升，材质为316L不锈钢
2 | 温度指示器：精确度≤0.1℃
3 | ≥8套预置程序（手术器械、器皿器具、塑料制品、重度污染、传染物品、清洗程序、消毒程序、干燥程序），20套可编辑程序
4 | *未列功能及技术要求请自行罗列
酸性氧化电位水
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 电解方式为连续式电解，可连续制取酸性氧化电位水。
2 | 符合GB28234-2011《酸性氧化电位水生成器安全与卫生标准》
3 | 具有水压检测装置、恒压供水装置、自动储水装置、设备清洗消毒装置、智能控制酸化水生成器
4 | 可实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标
5 | 具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能
6 | 盐液浓度可随意配比，设备正常使用的情况下不用停机即可添加电解质
7 | 配置打印机与数据存储器，可记录存储并实时打印酸化水的实时理化参数也可后期打印，以便追遡
8 | 具有自动提示更换耗材功能
9 | 控制方式：PLC控制
10 | 操作方式：≥7寸液晶触摸屏
11 | 配备耐腐蚀酸水泵和碱水泵、可适应远距离用水点；根据用水点的使用情况，酸碱泵自动启停运行
二 | 二、技术要求
1 | 消毒液生成速率：酸化水的生成速率为1.5-2.0L/min、碱性水的生成速率为1.5-2.0L/min
2 | 消毒液技术指标：pH值2.0-3.0；ORP值≥1100mv；有效氯含量±60mg/L ；氯离子含量<450mg/L
3 | *未列功能及技术要求请自行罗列
消毒供应中心专用水处理系统
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 满足WS310-2016的消毒供应中心用水系统标准，7*24小时满足用水需求
2 | 软水、浓水、一级纯水、二级纯水均有备份设计，确保应急时可持续供水（提供备份方案及说明）
3 | 生产模块和集成控制柜分开，实现水电分离
4 | 操作方式：≥15寸触摸屏。触摸屏具有显示设备动态运行流程、设备各个部件工作状态、水质、压力、流量、偏差修正、故障报警信息、耗材使用信息和声光报警等功能，便于直观了解设备运行情况，以上信息均需要在触摸屏上集成显示，以上每个界面需截图佐证
5 | 可实现一级/二级纯水水质在线监测，数据保存期＞30天可追溯查询并下载，数据内容包括一级/二级纯水、浓水和软水的使用量以及每日水质信息
6 | 可实现一级/二级纯水水质在线监测，对产出不达标的一级/二级纯水排放，避免进入一级/二级纯水箱造成污染
7 | 具有耗材到期提醒功能
8 | 设备需有至少三级密码设置，避免误操作影响设备的正常运行
9 | 管路采用304不锈钢
10 | 设备具有节水功能设计
二 | 二、技术要求
1 | 软化水生产模块2套，一级纯水生产模块1套，二级纯水生产模块1套，集成控制柜1套，食品级304不锈钢储水箱≥4个，全自动恒压变频输送模块4套
2 | 产水量： 1.软化水（硬度≤0.03mmol/L），总产量≥12吨/小时，峰值供水量≥8吨/小时 2.一级纯水（电导≤15μS/cm(25℃)），总产能≥2吨/小时，峰值供水量≥4吨/小时 3.二级纯水（≤5μS/cm(25℃)）：总产能≥1吨/小时，峰值供水量≥4吨/小时 4.浓水：总产能≥2吨/小时，峰值供水量≥4吨/小时
3 | 关键耗材更换周期：在满足用水的情况下，反渗透膜、软化树脂、活性炭等关键耗材更换周期≥2年，确保5年内不发生水量不够和水质不合格
4 | 水箱容量≥2000L，带水位观测/排污/溢流装置
5 | *未列功能及技术要求请自行罗列
过氧化氢低温等离子体灭菌器一
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 采用全自动定量注液方式（非卡匣式）
2 | 支持三种可选择操作灭菌程序（快速、标准、加强）
3 | 每种灭菌程序均为双循环
4 | 具有全中文显示操作界面
5 | 具有自动USB储存灭菌记录功能
6 | 标配无需维护式内置打印机，可自动打印注液量、压力数值，运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等信息
7 | 具备灭菌各阶段压力及时间、日期和故障显示监测功能、灭菌剂剩余量监测功能，灭菌剂保质期监测功能，可以对注入灭菌器内部的灭菌剂的保质期进行监测，确保灭菌剂安全使用
8 | 具备过程监控报警装置，可以针对影响灭菌的最关键因素---真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量，进行检测报警
二 | 二、技术要求
1 | 灭菌方法：过氧化氢低温等离子灭菌技术。
2 | 具有对内径≥1mm，长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥0.7mm，长度≤600mm管腔经半周期达到完全灭菌的灭菌性能
3 | 灭菌舱为方形舱体，有效使用容积≥120L
4 | 灭菌期舱内壁温度应≤60℃
5 | *未列功能及技术要求请自行罗列
过氧化氢低温等离子体灭菌器二
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 采用全自动定量注液方式（非卡匣式）
2 | 支持三种可选择操作灭菌程序（快速、标准、加强）
3 | 每种灭菌程序均为双循环
4 | 具有全中文显示操作界面
5 | 具有自动USB储存灭菌记录功能
6 | 标配无需维护式内置打印机，可自动打印注液量、压力数值，运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等信息
7 | 具备灭菌各阶段压力及时间、日期和故障显示监测功能、灭菌剂剩余量监测功能，灭菌剂保质期监测功能，可以对注入灭菌器内部的灭菌剂的保质期进行监测，确保灭菌剂安全使用
8 | 具备过程监控报警装置，可以针对影响灭菌的最关键因素---真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量，进行检测报警
二 | 二、技术要求
1 | 灭菌方法：过氧化氢低温等离子灭菌技术。
2 | 具有对内径≥1mm，长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥0.7mm，长度≤600mm管腔经半周期达到完全灭菌的灭菌性能
3 | 灭菌舱为方形舱体，有效使用容积≥300L
4 | 灭菌期舱内壁温度应≤60℃
5 | *未列功能及技术要求请自行罗列