## Sheet1
附件2：技术条款差异表
全自动单舱喷淋清洗消毒器
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 本设备主要用于口腔颌面外科、整形外科、骨科手术
2 | 设备配置为主机1台（内置可拆卸冷光源系统），手机头4个，脚踏开关1个
二 | 二、技术要求
1 | 主机最大消耗功率500W，扭矩≥3800kgf·cm，全自动调速，电机转速为10000-41000转/分钟。冷光源额定功率75W，照度≥1500勒克斯
2 | 脚踏开关控制电机急速停转时间≤0.1s
3 | 手机头正常工作状态下运行噪声小＜75分贝，连续运行三分钟后温度＜50℃
4 | 往复锯 （手柄）：转速10000-15000转/分钟
5 | 摆动锯（手柄）：转速10000-16000转/分钟
6 | 矢状锯（手柄）：转速10000-16000转/分钟
7 | 直钻、磨（手柄）：转速为10000-41000转/分钟
8 | 配备配套带有保护装置的医用及食品级不锈钢锯片、磨头和具备光导吸水功能的拉钩
9 | *未列功能及技术要求请自行罗列