## Sheet1
附件2：技术条款差异表
耳鼻喉手术动力系统
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 本设备主要适用于可满足耳科、鼻科、喉科等多科手术要求
2 | 设备配置为系统主机1台，脚踏1个，鼻咽喉切割手柄1把，高速耳科手柄1把
二 | 二、技术要求
1 | 主机能自动识别手柄的种类
2 | 主机操作面板可控制并显示操作手柄运行状态（手柄转速及冲水量大小）
3 | 脚踏开关：可任意控制手柄转速及同步冲水
4 | 鼻科吸切手柄整体重量（含线缆等）≤230g，最高转速：往复≥5000转/分，单向≥12000转/分
5 | 鼻科吸切手柄可控制仅刀头前端开口方向360°旋转，更精确吸切
6 | 鼻科吸切手柄满足：① 直排式设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；② 握笔式设计，可自由改变方向和方位
7 | 鼻科吸切手柄能与种类繁多的刀头及钻头（≥100种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术
8 | 鼻科吸切手柄有刀头旋转锁定装置
9 | 鼻科吸切手柄具备12°、40°、60°可旋转刀头，仅刀头前端开口处360°旋转
10 | 耳科手柄整体（含线缆等）重量不高于105g，最高转速≥60000转/分钟
11 | 耳科手柄同电缆可用高温高压及低温的方式消毒
12 | *未列功能及技术参数请自行罗列
麻醉机
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、设备需求
1 | 适用于手术室手术麻醉使用。
二 | 二、技术要求
1 | 电动电控呼吸机，无需驱动气体；在中央气源中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机可继续进行机械通气
2 | 整机采用一体化设计，中央刹车
3 | 整机技术标准按麻醉工作站设计，所有参数、波形由一体化彩色触摸幕≥15.3寸，可快捷切换3种配置视图；像素≥1280 x 768，并具备第二状态显示屏，显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息；
4 | 全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，自检内容包括但不限于流量传感器自动校准、是否输送真实O2
5 | 标配备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测
6 | 可直接设置混合气体总流量及氧浓度，新鲜气体总流量设置范围：关闭和0.2 – 15 L/min，氧浓度设置范围：21-100%（载气：空气），25 - 100%（载气：笑气）
7 | S-ORC笑氧保护装置，确保笑气（N2O）作为载气时，当氧气供应不足时，会限制N2O 的输送，使得新鲜气体的氧浓度不会低于25%
8 | 使用空气作为载气时，可设置最小O2流量：关闭，50 - 300 ml/min
9 | 标配一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气
10 | 所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上
11 | 采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响
12 | 通气模式：手动通气/自主呼吸，VC-CMV，PC-CMV，待机和暂停模式（一键暂停，便于术中操作），CBM（心脏旁路模式），CPAP/PSV（带后备窒息通气），PC-SIMV，PC-SIMV/PS，VC-SIMV，VC-SIMV/PS
13 | 容量控制模式下潮气量设定范围: 10 - 1500 ml
14 | 吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）
15 | 压力限制 Pmax：(PEEP + 10) - 80 cmH2O
16 | 压力支持 ΔPsupp：关，3 - (80-PEEP) cmH2O
17 | 呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O
18 | 呼吸频率: 3 - 100 次/分
19 | 吸气时间：0.2 - 10秒
20 | 吸呼比：1:49 - 49:1（源于频率和吸气时间）
21 | 最大吸气流速为≥160 L/min
22 | 同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 : 0.3 - 15 L/min
23 | 压力上升时间：0 - 2秒
24 | 压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80%
25 | 可根据病人的理想体重预设相关的通气参数和报警阈值
26 | 集成呼吸回路，耐137℃高温蒸汽灭菌，所有回路模块不含天然乳胶
27 | 呼吸系统总容量≤3.6 升（包括可重复使用钠石灰罐容量和呼吸机活塞最大容量）一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水
28 | 手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O，CO2吸收罐容量≥1.5升
29 | 标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备
30 | 挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿，密闭性好，无需排空转运
31 | 挥发罐一次性加药量≥300毫升
32 | 配置一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐
33 | 只需出厂一次定标，终身免维护
34 | 能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min
35 | 通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT），呼吸频率，气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP），动态顺应性（Cdyn），阻力（R），弹性（E）
36 | 监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O，潮气量监测范围：0 - 2500 mL，顺应性：0 - 200 mL/ cmH2O，阻力：0 - 100 cmH2O/L/s，弹性：0.005 - 10 mL/ cmH2O
37 | 气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度，可侦测混合麻醉气体，经年龄校正的xMAC值计算和显示，氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品，采样气体回流到呼吸系统
38 | 报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等
39 | *未列功能及技术参数请自行罗列