## Sheet1
附件3：技术条款差异表
设备一：中型台式低温高速离心机
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、用途
1 | 中型台式低温高速离心机是一种重要的实验室设备，可用于生物样品的分离，分子生物学、细胞生物学、遗传学等领域的研究，保持样品稳定性等
二 | 二、技术要求
1 | 主机自重(不含转子)不小于99kg
2 | 最大容量4x750ml，可同时离心28个50ml尖底管和56x15ml尖底管
3 | 微机控制储存34个可编程序
4 | 有10种加、减速率保证样品安全，优化发动机来减少离心机启动和刹车时间，可以使所有转子的刹车时间都低于1分钟
5 | 可以加配6x85ml角转头，最大离心力不小于为18500g
6 | 配4x250ml水平转头，含50ml尖底管和15ml尖底管适配器
7 | 可以加配4x3MTP微孔板吊篮，而无需更换转头；8可以加配30x1.5/2.0ml角转头
8 | 符合最严格IEC1010-2-020安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室；
9 | 气密性经由英国Porton Down的独立的第三方检验机构Centre of Emergency Preparedness and Response Health Protection Agency(卫生防护应急准备和反应中心)进行测试并认证；
10 | 最大转速可以维持4度离心。
11 | 转子为合金材质，确保转子内温度和离心机腔体温度一致；
12 | 内置排水系统，方便腔体内清洁，保护实验人员。14 转速，相对离心力和半径修正值可由用户输入。
13 | 配4x250ml水平转头，含50ml尖底管和15ml尖底管适配器
14 | *未列功能及技术参数请自行罗列 | 未列功能及技术参数罗列（选填）：
设备二：化学发光仪
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、用途
1 | 化学发光仪适用于定量、定性分析Western Blot及凝胶成像等分子实验中极微弱的化学发光信号，并具有荧光信号捕获信号，可以采集活体荧光信号，广泛用于分子生物学实验。
二 | 二、配置要求
1 | 主机1套；白光样品托盘、紫外样品托盘、蓝光样品托盘和荧光样品托盘1套；图像拍摄和分析软件1套；切胶防护板和切胶工具1套；安装软件1套
三 | 三、技术要求
1 | 功能应用：化学发光成像、免染胶成像、蛋白成像、核酸印迹成像、菌落成像、彩色marker成像、荧光标记样品成像、动植物活体成像等功能
2 | 仪器外围尺寸60cm x50cm x70cm±5%，适配电源：220V/50HZ±10%
3 | 耐腐蚀高强度金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹；全自动化控制进样平台及智能防碰撞系统，触屏控制电动样品平台进出；拍摄状态下锁定机箱门处于关闭状态；智能识别样品托盘，自动判定开放相应拍摄通道
4 | 4.智能电源管理系统，自主启停休眠模式，延长仪器使用寿命
5 | UV/BLUE防护观察板：可在样品平台开启时进行观察与割胶；机箱门打开时，自动检测并关闭UV/BLUE透射光源
6 | 在开门状态：自动识别UV/BLUE观察防护板，智能控制UV/BLUE透射光源能否开启
7 | 智能电动升降平台：≥4档自动定位平台高度，各平台高度自动对焦
8 | 科研级制冷CCD相机：像素≥2688*2200；像元尺寸≥4.54*4.54um，CCD芯片尺寸≥12.5*10mm
9 | 感光效率QE值≥75%@600nm；制冷温度≤-65℃；读出噪音：<4e-RMS；暗电流≤0.00015e-/p/s @-30℃；像素合并：1x1，2x2，4x4，8x8，16x16，24x24; 像素密度：16 bit (0-65535灰阶)
10 | 10.镜头分辨率≥600万像素；光学分辨率≥2.4um
11 | 双屏互联; ≥12寸内嵌式LCD触摸屏操作系统；≥4寸显示屏，显示仪器状态
12 | 激发光源：≥500个LED光源矩阵式排列，保证光源的均一性
13 | 光照不均匀率<5%
14 | 背照式全自动滤光片轮：≥9位；标配三组带通滤光片535nm/605nm/699nm±5%
15 | 智能光源控制系统：标配组合式三波长LED透射光源300-310nm波长LED紫外光源; 430-480nm波长LED蓝光光源; 全波段LED白色光源，透射光源光强≥5挡可调，激发光源智能开启与关闭
16 | 多色荧光成像通道：标配无影设计LED反射白光，标配无影LED荧光（R=620-625nm，G=520-525nm，B=475-480nm）反射荧光激发光源光强≥5挡可调
17 | 智能感应器样品托盘：标配智能白光托盘、紫外托盘、蓝光托盘和多色荧光托盘；托盘放入自动启用托盘对应功能
18 | 智能拍摄：拍摄模块≥5种，通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制
19 | 拍摄面积：最大≥21x26cm；至少包括12×15cm；16*20cm；19*24cm和21×26cm四个规格，每个平台均满足0.01-2cm厚度样品
20 | 仪器标配彩色 marker拍摄，有彩色和黑白marker选择满足不同实验要求
21 | 切胶功能：光源强度多档可调，进入切胶观察页面后，软件自动开启光源，0-100%范围光源亮度调节
22 | 模块化设计：集成控制电路模块化，智能防碰撞系统，自动休眠控制，远程控制等
23 | 中文和英语2种体系图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能；图像输出格式：Tn、16TIFF、8TIFF、JPG等多种输出格式满足各类文献要求
24 | 主机标配≥4组USB输出、支持WIFI、有线网口、可屏幕拓展（非主机拓展）；
25 | 拍摄软件自动完成光源选择及拍摄，并完成彩色合成及三组信号图像展示以供选择
26 | 拍摄软件具有间隔多张成像，可读取10张图像在同一位置的信号值 ，可绘制出酶促反应动力学曲线
27 | 具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据；自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率；分析数据能输出至Excel
28 | 色彩深度：图像结果至少具备8位、16位、24位三种格式
29 | 输出分辨率含300、600和1200DPI三种规格，满足文献发表需求并提供NCS上发表文献≥10篇并提供下载链接。
30 | 仪器具有平场校正功能，图像数据的离散系数（CV）<5%
31 | *未列功能及技术参数请自行罗列 | 未列功能及技术参数罗列（选填）：
设备三：生物倒置显微镜
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、用途
1 | 倒置生物显微镜主要用于观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养等，还可以连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程。
二 | 二、技术要求
1 | 主机
1.1 | 具备明场、相差及荧光观察功能
1.2 | 无限远校正光学系统，物镜齐焦距离60或45mm
1.3 | U型或V型光路设计，提供100%左侧光路，100%观察光路
1.4 | 调焦方式：借助于物镜转换器的升降运动，行程≥13mm
1.5 | 提供LED透射光照明模块，具备复眼照明装置
1.6 | 双目观察镜筒，视场数≥23mm
1.7 | 光路出光口，视场直径≥23mm
1.8 | 具备机身集成两个快速拍摄图像按钮
1.9 | 手动 XY载物台：114mm×75mm移动范围
2 | 长工作距离系统聚光镜，N.A. ≥0.3，工作距离≥53mm，具备相差光学元件
3 | 物镜
3.1 | 6孔位物镜转换器。
3.2 | 平场半复消色差荧光相差物镜： 4或5X/N.A.≥0.13, W.D.≥16.4mm 10X/N.A. ≥0.30, W.D.≥5mm 20X/N.A. ≥0.4, W.D.≥8.4-7.4mm，带校正环 0-1.5 mm，PH2 40X/N.A. ≥0.60, W.D.≥3.3-2.5 mm, 带校正环 0-1.5 mm，PH2
4 | 荧光系统
4.1 | 研究级荧光装置，视场光阑和孔径光阑可调
4.2 | 荧光光源：长寿命白光LED荧光照明光源，提供385，469，555，631四个LED光源，使用寿命20000小时以上，直连式，可通过控制面板和软件进行控制，可独立控制每个波段的亮度或所有波段的亮度，亮度调节范围0-100%，步进精度1%
4.3 | 4.3荧光转盘：≥6空位荧光激发块转盘
4.4 | 荧光照明装置：内置“噪音消除装置”，完全消除荧光光路中的散射光，提高图像信噪比
4.5 | 高性能带通型荧光激发块（3块）： DAPI （激发361-389nm分色 415，发射 430-490nm ） FITC （激发 465-495nm分色 505，发射512-558nm） TexaRed（激发 540-580nm 分色 595 发射 600-660m）
5 | 图像采集设备
5.1 | 彩色和黑白双模式相机，感光单元≥1英寸，可确保目镜全视野拍照
5.2 | 总像素≥2000万像素点；至少可记录像素：2256x2256、4512x4512（全像素）
5.3 | 图象速度：≥75帧／秒@2256X2256，≥28帧／秒@4512x4512（全像素）
5.4 | 曝光时间：0.1 毫秒到 60 秒，可进行长时间曝光，以拍摄微弱荧光
6 | 图像测量软件
6.1 | 图像采集功能
6.1.1 | 能控制摄像头精确曝光，单张图像采集
6.1.2 | 提供定时拍照，时间序列拍摄采集
6.1.3 | 提供控制摄像头直接AVI录像拍摄。
6.1.4 | 能进行手动拼接大图采集，提供自动三维重建模块：实时景深扩展模块，三维表面视图显示，三维数据测量等
6.2 | 图像处理功能
6.2.1 | 能控制摄像头动态的图像的LUTS直方图上的亮度，色度，对比度，gama值,RGB调节，也可以对已拍摄的图片进行LUTS亮度，色度，对比度，gama值,RGB等调节
6.2.2 | 图象增强、处理；自动、扩展视野景深；自动、手动图象位置校对，多维图象管理
6.2.3 | 彩色通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记观察、FISH荧光观察等；4） Z轴序列图像三维重构：三维图像任意选择、放大、切割，包含三维动画生成工具
6.2.4 | 自动化报告生成器：用户可创建含有图像、数据说明、测量数据、用户文本以及图表的自定义报告。可直接创建PDF文件；本地放大功能
6.3 | 测量功能
6.3.1 | 自动测量：通过创建的二进制图像来进行自动测量。它可自动测量长度、面积、密度与色度等参数集等。并附带目标计数模块。计算三维重建后，标本的三维尺寸XYZ方向的大小
6.3.2 | 手动测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器
6.3.3 | ROI工具：各类形状ROI选取，ROI内统计分析功能
6.3.4 | 光强度线性分析：可选用交互式线条轮廓测量方法，沿任意路径连续表示来源图像的光强
7 | 显微镜、摄像头、分析软件必须为同一品牌，以确保系统稳定
8 | 18、配套品牌电脑：i5处理器，32G内存、1T硬盘、27英寸显示器等
9 | *未列功能及技术参数请自行罗列 | 未列功能及技术参数罗列（选填）：
设备四：全自动正置显微镜
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、用途
1 | 全自动正置显微镜适用于组织学研究（组织切片）、微生物学（微生物的形态特征、菌落结构）、材料科学（材料的微观结构）、生物学、细胞学、遗传学、免疫学研究（普通染色组织细胞及荧光标记物）
二 | 二、技术要求
1 | 观察方法：无限远校正光学系统。可电动对焦、电动转换荧光、电动XYZ轴、及电动物镜切换等自动化，机身有显示屏及按钮进行控制
2 | 电动Z轴移动，Z轴行程≥25mm，通过电动载物台上下移动，内置线性编码器，有电动Escape和再定焦结构
3 | 照明系统：LED光源，提供最佳成像照明的多透镜“网状”复眼光学系统
4 | 电动滤色片：内置机身，全部电动调节
5 | 目镜筒：防霉型三目镜筒
6 | 目镜：10倍宽视野目镜，视野≥25mm
7 | 电动光闸切换时间≤60ms
8 | 物镜转换器：电动7孔转换器
9 | 物镜切换自动调节：聚光镜、孔径和视场光阑以及ND滤光片会在物镜切换时自动设定到最佳位置
10 | 电动载物台：行程75mmx50mm
11 | 长寿命荧光光源附件
11.1 | 高强度全光谱型白光LED荧光光源，使用寿命可达20000小时以上
11.2 | 可1-100%数码亮度调节，荧光强度软件电动可调，遥控器也可调，方便操作，调节精度≤1%
11.3 | B、G、R、IR共4通道可独立控制，包括各通道的开与关的独立控制和亮度的独立控制，同时配置光闸开关
12 | 电动荧光附件：6工位电动荧光附件、内装式shutter 3个荧光激发块： UV紫外激发荧光块；蓝色激发荧光块; 绿色激发荧光块
13 | 滤光块转盘和滤光块中配备了独创的噪声消除装置。通过完全消除滤光块中的散射光，信噪比得到大大改善，可以以高对比度和高亮度拍摄到微弱荧光信号图像
14 | 配置高档物镜，物镜直径≥25mm，功能物镜如下： 4或5X N.A. ≥0.13, W.D. ≥17.1 mm 10X N.A. ≥0.3, W.D. ≥5 mm 20X N.A. ≥0. 50, W.D. ≥2 mm 40X N.A. ≥0.75, W.D. ≥0.66mm 100X N.A. ≥1.30, W.D. ≥ 0.16mm
15 | 机身带有照相开关控制键，可以实现快速照相
16 | 配置相机
16.1 | 硬件彩色和黑白双模式相机，彩色用于拍摄明场，黑白用于拍摄荧光
16.2 | 感光单元≥1英寸，可确保目镜全视野拍照
16.3 | 总像素≥2000万像素点；至少可记录像素：2256x2256、4512x4512（全像素）
16.4 | 图象速度：≥75帧／秒@2256X2256，≥28帧／秒@4512x4512（全像素）
16.5 | 曝光时间：0.1 毫秒到 60 秒，可进行长时间曝光，以拍摄微弱荧光
17 | 软件功能
17.1 | 图像采集功能
17.1.1 | 能控制摄像头精确曝光，单张图像采集
17.1.2 | 提供定时拍照，时间序列拍摄采集
17.1.3 | 提供控制摄像头直接AVI录像拍摄
17.1.4 | 能进行手动拼接大图采集，提供自动三维重建模块：实时景深扩展模块，三维表面视图显示，三维数据测量等
17.2 | 图像处理功能
17.2.1 | 能控制摄像头动态的图像的直方图上的亮度，色度，对比度，gama值,RGB调节，也可以对已拍摄的图片进行亮度，色度，对比度，gama值,RGB等调节
17.2.2 | 图象增强、处理；自动、扩展视野景深；自动、手动图象位置校对，多维图象管理
17.2.3 | 彩色通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记观察、FISH荧光观察等
17.2.4 | Z轴序列图像三维重构：三维图像任意选择、放大、切割，包含三维动画生成工具
17.2.5 | 自动化报告生成器：用户可创建含有图像、数据说明、测量数据、用户文本以及图表的自定义报告。可直接创建PDF文件；本地放大功能
17.3 | 测量功能
17.3.1 | 自动测量：通过创建的二进制图像来进行自动测量。它可自动测量长度、面积、密度与色度等参数集等。并附带目标计数模块。计算三维重建后，标本的三维尺寸XYZ方向的大小
17.3.2 | 手动测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器
17.3.3 | ROI工具：各类形状ROI选取，ROI内统计分析功能
17.3.4 | 光强度线性分析：可选用5种交互式线条轮廓测量方法，沿任意路径连续表示来源图像的光强
18 | 显微镜，图像采集系统和软件为同一品牌
19 | 品牌电脑：i5处理器，32G内存，1T硬盘，27寸显示器
20 | *未列功能及技术参数请自行罗列 | 未列功能及技术参数罗列（选填）：